DC power supply 
直流稳压电源
    
[image: image12.png]


                     
使用说明书

eTM-300W系列产品使用说明书

目录

安全概要.................................................1
第一章 概述...........................................3
第二章 操作说明.................................11


第三章 维护.........................................15

第四章 性能指标................................17

第五章 产品有毒有害物质申明........19
第六章 保修服务.................................20

保修卡 ..................................................22

  性能指标若有变动恕不另作声明。

安全概要

    这章节包含了操作电源和储藏环境必须遵循的重要安全说明，为确保您的人身安全，请在操作之前熟读以下操作说明，确保电源供应器在最佳的工作环境。

	安全指南

	一般介绍

[image: image1.jpg]


 
	· 不要放置重物在机壳上。

· 避免严重撞击或不当的处置导致机器损坏。

· 连接仪器时需采取预防静电放电的措施。

· 不要阻挡或隔离风扇通风口。

· 除非是专业人员，请勿打开机器。

	电源供应

[image: image2.jpg]


 
	· AC输入电压：220V±10%，50Hz (110V输入或100V/220V手动切换)

· 电源线的接地线需连接到接地端，以避免电击。

	保险丝

[image: image3.jpg]


 
	· 开机前确保使用正确的保险丝型号。

· 为防止火灾，要替换符合型号和额定值的保险丝。

· 替换保险丝前先切断电源，排除造成保险丝损坏的原因。

	清洁机器
	· 清洁前先切断电源。
· 使用温和的洗涤剂和清水沾湿柔软的布，不要直接喷洒清洁剂。

· 不要使用化学或清洁剂含研磨的产品例如苯、甲苯、二甲苯和丙酮。

	操作环境
	· 使用地点：室内，避免直接日晒，灰尘以及强烈磁场的地方。

· 相对湿度：<80%

· 海拔：<2000m

· 温度：5℃ 到 40℃

	存储环境
	· 位置：室内

· 相对湿度：<80%

· 温度：-5℃ 到 30℃


第一章 概述

本系列产品是一款单输出的直流稳压电源，LED数字显示，可同时显示电压、电流和功率。轻便小巧，电压电流连续可调。

1.1 功能特点
· LED数字显示，简单直观显示电源输出的电压，电流和功率
· 稳压、稳流自动切换

· 具有输出控制开关，控制更加灵活

· 过压，过流、过功率、过温度、短路保护并且可通过电脑专用软件设置保护的伐值
· 方便且快速的操作界面

· 温控风扇转速使仪器具有低噪声，风扇寿命更长久
· 输出关断状态下可预先设计电压值，电流值，方便操作
1.2 前后面板
[image: image4.png]



前面板图

1、 电压显示：打开电源输出时显示当前输出电压值，单位：伏特（V），关断输出时显示关断输出状态“OFF”。

２、电流显示：打开电源输出时显示当前输出电流值，单位：安培（A），电源进入保护状态时显示状态表如下：（正常关断电源输出时无显示）

	状态
	显示内容

	过压保护
	“OVP”

	过流保护
	“OCP”

	过功率保护
	“OPP”

	过温度保护
	“OTP”


3、功率显示：打开电源输出时显示当前输出功率值，单位：瓦特（W）；关断电源输出时显示“0FF”。

4、输出ON/OFF键：可直接控制电源输出通断状态。绿色表示输出状态为打开（ON）；红色表示当前输出状态为关断（OFF）。

5、电源开关：用于打开或关闭电源，按下后的状态为打开。

6、输出正极：电源输出正（+）极；

7、接地端子：安全地线端子，与电源外壳相连；

8、输出负极：电源输出负（-）极；

9、电流细调：用于精细调节稳流时的电流值，与粗调电流旋钮配合调节稳流值。

10、C.C.稳流指示灯：此灯亮时表示电源当前处于稳流工作状态中。 

11、电流粗调：用于粗略调节稳流时的电流值，与细调电流旋钮配合调节稳流值。

12、电压细调：用于精细调节稳压时的电压值，与粗调电压旋钮配合调节稳压值。

13、C.V.稳压指示灯：此灯亮时表示电源当前处于稳压工作状态中。

14、电压粗调：用于粗略调节稳压时的电压值，与细调电压旋钮配合调节稳压值。

[image: image5.png]



后面板图 
15、散热风扇通风口：用于电源风冷散热。可根据电源当前输出功耗的状况智能调节风扇转速，有效降低风扇噪音及延长风扇的寿命。

16、输入电源切换开关：AC110V/220V输入切换开关（默认不带此切换开关）。

17、保险丝座：内装有电源保险丝，用一字螺丝刀撬开可更换。

18、电源输入插座：交流电输入口。

19、RS232串口座：可通过此接口与电源的控制CPU进行通信，读取电源的输出值或设置相关的保护伐值（默认不带此通信接口）；

1.3 首次使用

1.3.1连接电源
(1) 输入电源需求
输入电源详情请参考第四章性能指标。
(2) 检查保险丝
仪器出厂时，已安装合适的保险丝。确保开机前使用正确的保险丝型号。
(3) 连接仪器电源线
请使用附件提供的电源线将仪器连接至交流电源。
[image: image6.jpg]


   为避免电击，请确认仪器已经正确接地。
1.3.2通电检查

按下前面板电源开关键，接通电源，“ON/OFF”键的背光显示红色，电源输出处于关断状态，按下“ON/OFF”键，“ON/OFF”键的背光显示绿色，电源已打开输出。
提示：关机后若再次开机，请保证两次的开机时间间隔大于5s。
1.33输出检查

输出检查可确保仪器能正确响应前面板操作，并输出额定值。输出检查包括通道空载时的电压输出和短路时的电流输出。

(1) 输出开关

欲打开电源输出，按下“ON/OFF”键，其背灯变绿色；再次按下该键将关闭输出，背灯变红色。
(2) 电压输出检查

a. 仪器空载时，打开电源键，确认电流旋钮设置稳流值不为0；
b. 按下“ON/OFF”键打开输出，待其背灯变绿色后，通道处于稳压输出状态(C.V.灯亮)。检查电压是否能从0调整到最大额定值。

(3) 电流输出检查

a. 打开电源键；

b. 调节电压旋钮旋使电源输出电压值为3-5V中的任意值。再按“ON/OFF”键断开输出； 

c. 使用一根电线将前面板输出端子短接；

d. 按下“ON/OFF”键打开输出，待其背灯变绿色后，通道处于稳流输出状态(C.C.灯亮)。检查电流能否从0调整到最大额定值。
第二章 操作说明
2.1 稳压输出

电源提供两种电源输出模式：稳压输出（CV）和稳流输出（CC）。
CV模式下，输出电压直接由电压粗细调两个旋钮控制；CC模式下，输出电流由电流粗细调两个旋钮控制。例如：电压设为16V，电流设为最大额定值，接入负载为8Ω/300W。16V/8Ω = 2A < 最大额定值，所以稳压输出16V、2A的电源。

操作步骤：

[image: image7.png]ouTPUT
aND.

O

LOAD +





(1) 打开电源：按电源键，启动仪器进入工作状态。

(2) 电压设置：调节电压粗细调两个旋钮将电压值设为16V。

(3) 电流设置：调节电压粗细调两个旋钮使稳流值至最大额定值。
(4) 连接输出引线：将仪器输出端子按下图所示方式与负载相连。

(5) 打开输出：按下“ON/OFF”键（对应背灯亮绿色），仪器将工作在稳压输出模式下。

提示：在CV模式下，若因负载变化导致输出电流超过设定值，仪器将根据当前设置的电流值切换到CC模式，并且输出电压也将成比例的减小。此时，可增大电流设定值恢复CV输出。
2.2 稳流输出

例如：电压设为16V，电流设为最大额定值5A（eTM-305），接入负载为1Ω/300W。由于1Ω×5A = 5V < 16V，而16V/1Ω = 16A > 5A，所以该通道稳流输出5V、5A的电源。

操作步骤：

(1) 连接输出引线：将仪器输出端子按下图所示方式与负载相连。

[image: image8.png]ouTPUT
aND.

O

LOAD +





[image: image9.jpg]


  不正确的连接可能导致本产品或连接到本产品的设备损坏。
(2) 打开电源：按电源键，启动仪器进入工作状态。

(3) 电压设置：调节电压粗细调两个旋钮将电压值设为16V。

(4) 电流设置：调节电压粗细调两个旋钮使稳流值至最大额定值。

(5) 打开输出：按下“ON/OFF”键（对应背灯亮绿色），仪器将工作在稳流输出模式下。

提示：在CC模式下，若因负载变化导致输出电压超过设定值，仪器将根据当前设置的电压值切换到CV模式，并且输出电流也将成比例的减小。此时，可增大电压设定值恢复CC输出。

第3章 维护
3.1 定期检查

· 在产品使用过程中，为保证产品能够达到其最佳工作状态，请做定期检查。

· 检查电源供应器电源输入插座是否被烧坏。检查电源输出端子是否有松动。

3.2 保险丝的替换

步骤：
(1) 拿走电源线，然后用小螺丝刀取走保险丝盒。

[image: image10.jpg]



(2) 替换保险丝。

[image: image11.jpg]



保险丝规格：

220V：F5A/250V
110V：F10A/250V(F5A/250V :150W机型)
第4章 性能指标

使用此规格时，请确保开机10s以上。

4.1电压输出：
	类型
	开关电源
	线性电源

	输出电压
	OV ~  最大额定值
	OV ~ 最大额定值

	电源效应
	≤0.1%+1mV
	≤0.01%+3mV

	负载效应
	≤0.1%+5mV
	≤0.01%+2mV

	纹波噪声
	≤30mVrms
	≤8mVrms


4.2电流输出：

	类型
	开关电源
	线性电源

	输出电流
	OA ~ 最大额定值
	OA ~ 最大额定值

	电源效应
	≤0.1%+5mA
	≤0.1%+3mA

	负载效应
	≤0.1%+5mA
	≤0.02%+10mA

	纹波噪声
	≤10mArms
	≤10mArms


4.3 显示分辨率

	类型
	三位LED显示
	四位LED显示

	电压分辨率
	＜10V: 10mV

≥10V: 0.1V
	＜100V: 10mV

≥100V: 0.1V

	电流分辨率
	＜10A: 10mA

≥10A: 0.1A
	＜10A: 1mA

≥10A: 10mA

	功率分辨率
	＜10W: 10mW

≥10W: 0.1W

≥100W: 1W
	＜10W: 1mW

≥10W: 10mW

≥100W: 0.1W


4.4 操作环境：

室内使用

海拔：≤2000m

环境温度：5℃~ 40℃

相对湿度：≤80%

4.5 储存环境：

环境温度：5℃~ 30℃      

相对湿度：≤60%

4.6电源输入 

AC220V±10%, 50Hz (或AC110V输入或AC100V/220V手动切换) 
4.7附件：

说明书     1份

合格证     1份

电源线     1根

夹子线     1根

4.8产品尺寸：

280(D)×130(W)×165(H)mm　

4.9重量：

	类型
	开关电源
	线性电源

	净重
	约2 Kg
	约4.5 Kg


第5章 产品有毒有害物质申明

	部件

名称
	产品有毒有害物质或元素

	
	铅

(Pb)
	汞

(Hg)
	镉

(Cd)
	六价铬

(Cr(VI))
	多溴联苯

(PBB)
	多溴二苯醚

(PBDE)

	印刷电路组件
	X
	O
	O
	O
	O
	O

	变压器
	X
	O
	O
	O
	O
	O

	连接线
	X
	O
	O
	O
	O
	O

	五金机箱
	X
	O
	O
	O
	O
	O

	电源线
	X
	O
	O
	O
	O
	O

	电子

材料
	O
	O
	O
	O
	O
	O

	塑胶

面板
	O
	O
	O
	O
	O
	O

	包装

材料
	O
	O
	O
	O
	O
	O


O:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。

X:表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。

说明：此表显示产品可能包含这些物质，但这些信息可能随技术发展而不断更新；标有“X”的原因是：现阶段没有可提供替代的技术和部件，且符合中华人民共和国《电子信息产品污染控制管理办法》法规要求。

第6章 保修服务

1、 真诚感谢您选用本电源，我司将严格执行国家三包政策。对不是人为因素造成，而属于产品本身质量问题的，您可凭发票及三包凭证办理修理、换货、退货。超出保修期的，只收取更换零配件的费用。

2、送修产品时请妥善包装运送，如运送过程中有破损或遗失，本公司恕不负责。

3、 保修卡请务必让售后单位盖章和注明日期，以确保您的权益。

4、以下情况不属免修服务范围：

（1）超过三包有效期的。

（2）擅自涂改三包凭证的。

（3）未按产品使用说明的要求使用、维护、保管而造成损坏的。

（4）自然灾害，电网故障或其它不可抗拒因素造成产品的损坏。

（5）附件不在保修范围之内。

（6）三包凭证上的产品型号或编号与商品实物不相符合的。

保修卡

此卡为产品保修凭证，请务必妥善保管

	 产品名称 （产品型号）
	

	 购买日期
	

	 售货单位
	

	 客户名称
	

	  客户地址
	

	 客户电话
	

	 故障描述
	


注：保修期12个月内享受免费保修服务（不含附件），运费谁寄谁出 (只限大陆客户)

