DC power supply 
直流稳压电源

[image: image12.jpg]



产品使用说明书
目录

安全概要.................................................1
第一章 概述...........................................3
第二章 操作说明.................................11


第三章 维护.........................................15
第四章 性能指标.................................16
第五章 产品有毒有害物质申明.........19
第六章 保修服务.................................20
保修卡 ..................................................22
  性能指标若有变动恕不另作声明。

安全概要

    这章节包含了操作电源和储藏环境必须遵循的重要安全说明，为确保您的人身安全，请在操作之前熟读以下操作说明，确保电源供应器在最佳的工作环境。

	安全指南

	一般介绍

[image: image2.jpg]


 
	不要放置重物在机壳上。

避免严重撞击或不当的处置导致机器损坏。

连接仪器时需采取预防静电放电的措施。

不要阻挡或隔离风扇通风口。

除非是专业人员，请勿打开机器。

	电源供应

[image: image3.jpg]


 
	AC输入电压：220V±10%，50Hz (110V输入或100V/220V手动切换)

电源线的接地线需连接到接地端，以避免电击。

	保险丝

[image: image4.jpg]


 
	开机前确保使用正确的保险丝型号。

为防止火灾，要替换符合型号和额定值的保险丝。

替换保险丝前先切断电源，排除造成保险丝损坏的原因。

	清洁机器
	清洁前先切断电源。
使用温和的洗涤剂和清水沾湿柔软的布，不要直接喷洒清洁剂。

不要使用化学或清洁剂含研磨的产品例如苯、甲苯、二甲苯和丙酮。

	操作环境
	使用地点：室内，避免直接日晒，灰尘以及强烈磁场的地方。

相对湿度：<80%

海拔：<2000m

温度： 5℃~ 40℃

	存储环境
	位置：室内

相对湿度： <60%

温度：(5℃~ 30℃)


第一章 概述

本系列产品是一款单输出的直流稳压电源，LED数字显示，可同时显示电压、电流、功率和开机时间。电压电流连续可调。

功能特点
LED数字显示，简单直观显示电源输出的电压，电流和功率
稳压、稳流自动切换

具有输出控制开关，控制更加灵活

过压，过流、过功率、过温度、短路保护并且可通过电脑专用软件设置保护的伐值
方便且快速的操作界面

温控风扇转速使仪器具有低噪声，风扇寿命更长久
输出关断状态下可预先设计电压值，电流值，方便操作
1.2 前后面板
[image: image5.png]R N NG BN

®

®

@)

o

o>

=

VOLTAGE

PUSH
FINE/COARSE
Q

opC

AN

O — NN RO Oy

~JO0Ww




前面板图

电压显示：打开电源输出时显示当前输出电压值，单位：伏特（V），关断输出时显示设置电压值。

２、电流显示：打开电源输出时显示当前输出电流值，单位：安培（A），关断输出时显示设置电流值

3、功率显示：打开电源输出时显示当前输出功率值，单位：瓦特（W）；关断电源输出时显示“0.000”。

4、电源负载等效电阻显示：打开电源输出时显示当前电源负载等效电阻值，显示范围0.001R~999.9R,超出范围显示999.9R。

5、输出ON/OFF键：可直接控制电源输出通断状态。绿色表示输出状态为打开（ON）；红色表示当前输出状态为关断（OFF）。

6、电源开关：用于打开或关闭电源，按下后的状态为打开。

7、输出负极：电源输出负(-)极；输出电流范围：0~10A，2400W(含)以上的机型不带此端口。

8、输出正极：输出输出正(+)极；输出电流范围：0~10A，2400W(含)以上的机型不带此端口。

9、接地端子：安全地线端子，与电源外壳相连，2400W(含)以上的机型不带此端口；

9、电流细调：用于精细调节稳流时的电流值，与粗调电流旋钮配合调节稳流值。

10、OT指示灯：此灯亮时表示电源当前处于过温保护状态中。
11、C.C.稳流指示灯：此灯亮时表示电源当前处于稳流工作状态中。

12、电流调节飞梭：用于调节稳流时的电流设置值，顺时针旋转飞梭，编辑位对应的数值加“1”，逆时针旋转飞梭，编辑位对应的数值减“1”，数值会自动向高位进位或借位。按下飞梭可改变当前电流设置值的编辑位,设置值编辑位闪烁显示。设置值可在0到最大值之间任意设置。

13、OP指示灯：此灯亮时表示电源当前处于过功率保护状态中。
14、OC指示灯：此灯亮时表示电源当前处于过流保护状态中。
15、C.V.稳压指示灯：此灯亮时表示电源当前处于稳压工作状态中。

16、电压调节飞梭：用于调节稳压时的电压设置值，顺时针旋转飞梭，编辑位对应的数值加“1”，逆时针旋转飞梭，编辑位对应的数值减“1”，数值会自动向高位进位或借位。按下飞梭可改变当前电压设置值的编辑位,设置值编辑位闪烁显示。设置值可在0到最大值之间任意设置。

17、OV指示灯：此灯亮时表示电源当前处于过压保护状态中。

[image: image6.png]o

OUTPUT

aee

@

— SENCE +

T~
"

T3

Interface @
o [0 o o
@
8
&
FUSH 7
@




后面板图 
1、SENCE输入负极：电源输出电压负极远端取样点; （默认不带此接口）
2、SENCE输入正极：电源输出电压正极远端取样点; （默认不带此接口）
3、输出正极：电源输出正（+）极；输出电流范围：0~最大额定值。

4、输出负极：电源输出负（-）极；输出电流范围：0~最大额定值。

5、散热风扇通风口：用于电源风冷散热。可根据电源当前输出功耗的状况智能调节风扇转速，有效降低风扇噪音及延长风扇的寿命。

6、接地端子：安全地线端子，与电源外壳相连；
7、保险丝座：内装有电源保险丝，用一字螺丝刀撬开可更换。2400W(含)以上的机型不带保险丝，内置断路器。

8、电源输入插座：交流电输入口，2400W(含)以上的机型在此处引出一条电缆线接输入交流电。

9、输入电源切换开关：AC110V/220V输入切换开关（默认不带此切换开关）。

10、通信接口：RS232/RS485/USB等接口，可通过此接口与电源的控制CPU进行通信，读取电源的输出值或设置相关的保护伐值（默认不带此通信接口）；

1.3 首次使用

1.3.1连接电源
输入电源需求
输入电源详情请参考第四章性能指标。
检查保险丝
仪器出厂时，已安装合适的保险丝。
连接仪器电源线
请使用附件提供的电源线将仪器连接至交流电源。2400W(含)以上的机型直接将输入 电缆线接入交流电源。
[image: image7.jpg]


   为避免电击，请确认仪器已经正确接地。
1.3.2通电检查

按下前面板电源开关键，接通电源，“ON/OFF”键的背光显示红色，电源输出处于关断状态，按下“ON/OFF”键，“ON/OFF”键的背光显示绿色，电源已打开输出。
提示：关机后若再次开机，请保证两次的开机时间间隔大于5s。
1.33输出检查

输出检查可确保仪器能正确响应前面板操作，并输出额定值。输出检查包括通道空载时的电压输出和短路时的电流输出。

输出开关

欲打开电源输出，按下“ON/OFF”键，其背灯变绿色；再次按下该键将关闭输出，背灯变红色。
电压输出检查

仪器空载时，打开电源键，确认电流旋钮设置稳流值不为0；
按下“ON/OFF”键打开输出，待其背灯变绿色后，通道处于稳压输出状态(C.V.灯亮)。检查电压是否能从0调整到最大额定值。

电流输出检查

打开电源键；

调节电压旋钮旋使电源输出电压值为3-5V中的任意值。再按“ON/OFF”键断开输出； 

使用一根电线将前面板输出端子短接；

按下“ON/OFF”键打开输出，待其背灯变绿色后，通道处于稳流输出状态(C.C.灯亮)。检查电流能否从0调整到最大额定值。
第二章 操作说明

2.1 稳压输出

电源提供两种电源输出模式：稳压输出（CV）和稳流输出（CC）。
CV模式下，输出电压直接由电压调节飞梭控制；CC模式下，输出电流由电流调节飞梭控制。例如：电压设为16V，电流设为最大额定值，接入负载为8Ω/300W。16V/8Ω = 2A < 最大额定值，所以稳压输出16V、2A的电源。

操作步骤：

[image: image8.png]ouTPUT
aND.

O

LOAD +





打开电源：按电源键，启动仪器进入工作状态。

电压设置：调节电压调节飞梭将电压值设为16V。

电流设置：调节电压调节飞梭使稳流值至最大额定值。
连接输出引线：将仪器输出端子按下图所示方式与负载相连。

打开输出：按下“ON/OFF”键（对应背灯亮绿色），仪器将工作在稳压输出模式下。

提示：在CV模式下，若因负载变化导致输出电流超过设定值，仪器将根据当前设置的电流值切换到CC模式，并且输出电压也将成比例的减小。此时，可增大电流设定值恢复CV输出。
2.2 稳流输出

例如：电压设为16V，电流设为最大额定值5A（eTM-305），接入负载为1Ω/300W。由于1Ω×5A = 5V < 16V，而16V/1Ω = 16A > 5A，所以该通道稳流输出5V、5A的电源。

操作步骤：

连接输出引线：将仪器输出端子按下图所示方式与负载相连。

[image: image9.png]ouTPUT
aND.

O

LOAD +





[image: image10.jpg]


  不正确的连接可能导致本产品或连接到本产品的设备损坏。
打开电源：按电源键，启动仪器进入工作状态。

电压设置：调节电压调节飞梭将电压值设为16V。

电流设置：调节电压调节飞梭使稳流值至最大额定值。

(5) 打开输出：按下“ON/OFF”键（对应背灯亮绿色），仪器将工作在稳流输出模式下。

提示：

在CC模式下，若因负载变化导致输出电压超过设定值，仪器将根据当前设置的电压值切换到CV模式，并且输出电流也将成比例的减小。此时，可增大电压设定值恢复CC输出。
维护
3.1 定期检查

在产品使用过程中，为保证产品能够达到其最佳工作状态，请做定期检查。

检查电源供应器电源输入插座是否被烧坏。检查电源输出端子是否有松动。

3.2 保险丝的替换

步骤：
拿走电源线然后用螺丝刀取走保险丝盒。

替换保险丝。
[image: image1.png]( ——
I -

FINE/COARSE
@ ® VOLTAGE
O v

PUSH

@ (@ OPO FINE/COARSE

c.cO)

GND +

00 0




[image: image11.jpg]



注：功率≥2400W的机型不带此保险丝,内置断路器。
（3）保险丝规格：

功率≤1200W的机型：

220V：F10A/250V
110V：F20A/250V

1200W＜功率＜2400W的机型：

220V：F20A/250V

性能指标

4.1输出参数（使用此规格时，请确保开机10s以上）
电压稳定度：≤2%

电压稳定度：≤0.5%

负载稳定度：≤0.5%

纹波及噪声：≤1%（有效值）

4.2 显示分辨率

	电压分辨率
	＜100V: 10mV

≥100V: 100mV

	电流分辨率
	＜100A: 10mA

≥100A: 100mA

	功率分辨率
	＜10W: 1mW

≥10W: 10mW

≥100W: 0.1W

≥1000W: 1W

	负载等效电阻显示分辨率
	＜10R: 1mR

≥10R: 10mR

≥100R: 0.1R

≥1000R: 1R


4.4 操作环境：

室内使用

海拔：≤2000m

环境温度：5℃~ 40℃

相对湿度：＜80%

4.5 储存环境：

环境温度：5℃~ 30℃      

相对湿度：＜60%

4.6电源输入 

AC220V±10%, 50Hz (或AC110V输入或AC100V/220V手动切换) 

4.7附件：

说明书1份；合格证 1份；电源线1根(2400W以下机型）
4.8 裸机尺寸

＜2400W机型:330(D)×250(W)×155(H)mm

≥2400W机型:410(D)×250(W)×155(H)mm　

4.9 包装尺寸：

＜2400W机型:420(D)×310(W)×220(H)mm
≥2400W机型:497(D)×310(W)×220(H)mm

4.10重量：

	类型
	＜2400W
	≥2400W

	净重
	约5Kg
	约7.5Kg


产品有毒有害物质申明

	部件

名称
	产品有毒有害物质或元素

	
	铅

(Pb)
	汞

(Hg)
	镉

(Cd)
	六价铬

(Cr(VI))
	多溴联苯

(PBB)
	多溴二苯醚

(PBDE)

	印刷电路组件
	X
	O
	O
	O
	O
	O

	变压器
	X
	O
	O
	O
	O
	O

	连接线
	X
	O
	O
	O
	O
	O

	五金机箱
	X
	O
	O
	O
	O
	O

	电源线
	X
	O
	O
	O
	O
	O

	电子

材料
	O
	O
	O
	O
	O
	O

	塑胶

面板
	O
	O
	O
	O
	O
	O

	包装

材料
	O
	O
	O
	O
	O
	O


O:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。

X:表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。

说明：此表显示产品可能包含这些物质，但这些信息可能随技术发展而不断更新；标有“X”的原因是：现阶段没有可提供替代的技术和部件，且符合中华人民共和国《电子信息产品污染控制管理办法》法规要求。

保修服务

真诚感谢您选用本电源，我司将严格执行国家三包政策。对不是人为因素造成，而属于产品本身质量问题的，您可凭发票及三包凭证办理修理、换货、退货。超出保修期的，只收取更换零配件的费用。

2、送修产品时请妥善包装运送，如运送过程中有破损或遗失，本公司恕不负责。

保修卡请务必让售后单位盖章和注明日期，以确保您的权益。

4、以下情况不属免修服务范围：

（1）超过三包有效期的。

（2）擅自涂改三包凭证的。

（3）未按产品使用说明的要求使用、维护、保管而造成损坏的。

（4）自然灾害，电网故障或其它不可抗拒因素造成产品的损坏。

（5）附件不在保修范围之内。

（6）三包凭证上的产品型号或编号与商品实物不相符合的。

保修卡

此卡为产品保修凭证，请务必妥善保管

	 产品名称 （产品型号）
	

	 购买日期
	

	 售货单位
	

	 客户名称
	

	  客户地址
	

	 客户电话
	

	 故障描述
	


注：保修期12个月内享受免费保修服务（不含附件），运费谁寄谁出 (只限大陆客户)
PAGE  

