[image: image2]电热恒温干燥箱
        101系列 
                                                  用 户 手 册
    感谢您购买康恒产品，在您启用电热恒温干燥箱前，请详阅本用户手册，相信它让您的电热恒温干燥箱发挥最大的功能。阅读完本手册后，请将其妥善保管 ，以便随时查阅。                                           版本：2013-017
一、适用范围

本新产品广泛用工农业生产、科学研究、医疗卫生等单位化验室对试品的烘干、热处理和加温，但不适用于挥发性、易燃易爆等物品，以免引起爆炸。

[image: image3]二、产品结构及特点
[image: image4]
[image: image1.wmf]
本产品工作室下部装有发热丝，左侧装有鼓风装置，温度表控制温度恒定及高低，工作时空气由箱底进气孔流进，经发热丝加热再经鼓风装置流入工作室，再由箱顶排气孔排出。工作室与外壳之间有玻璃纤维作保温材料，外壳用钢板制成，喷油处理箱体表面，工作室主要用镀锌板和不锈钢板制成，箱门中间有用钢化玻璃制成的观察窗。
三、 产品型号及技术参数

	产品

型号
	工作容量(mm)
	外形尺寸(mm)
	工作电压

AC( V )
	最大消耗功率

( KW )
	工作

温度°C
	波动度

°C

	
	高
	宽
	深
	高
	宽
	深
	
	
	
	

	101-0
	350
	350
	350
	590
	670
	490
	220
	0.8~1.6
	50-300
	±1%

	101-1
	450
	450
	350
	690
	760
	490
	220
	0.8~1.6
	50-300
	±1%

	101-2
	550
	550
	450
	790
	870
	590
	220
	1.6~2.4
	50-300
	±1%

	101-3
	750
	600
	500
	1000
	970
	640
	220
	2~3
	50-300
	±1%

	101-4
	1000
	800
	800
	1300
	1210
	1000
	380
	3~4.8
	50~300
	±1%

	101-5
	1000
	1000
	1000
	1300
	1400
	1140
	380
	3~6
	50~300
	±1%


四、使用方法

（一）使用说明
1、通电前，请确保开关置在“关”档上，检查是否断路或漏电现象。
2、由于第一次加热时会有轻微的冒烟过程，所以在正式使用前，建议先不要放样品，把门关上，旋开箱顶排气盖，打开电热开关，鼓风开关，指示灯亮，把加温开关置于“慢”档上，将温控仪设置在100℃此时箱内开始升温,等升到100℃时,温控仪自动恒温，之后可切断电源，打开箱门散热和散烟。
3、正式使用时，先把样品放在搁板上，关上箱门，旋开箱顶排气盖，接上电源后,开启电热开关,鼓风开关，使用时可选择加温快、慢，再将温控仪设置在所需温度上，此时箱内开始升温,待温度恒定时,应把加温档设置在“慢”档上 ，以保证恒温的波动度及箱内温度均匀。

4、在使用时样品的放置不宜太挤，以免影响箱内的对流。在放置箱体时，请按规定使箱体有效接地，确保使用安全，通电时切忌用手或湿布接触箱体左侧电气线路。
5、升温时，请不要把水溅上箱门的观察窗上以免玻璃受冷易爆裂。
6、本系列干燥箱为非防爆式产品。
7、易挥发、易燃易爆等物品请不要放进箱内加热，以防爆炸。

（二）、维护与维修：

    设备的日常维护：

1、干燥箱应经常保持清洁，箱门玻璃应用松软棉布擦拭，切忌用有腐蚀性的化学溶液擦拭，以免发生化学反应和擦伤玻璃。

2、如果干燥箱长期不使用，应在电镀件上涂中性油脂或者凡士林，以防腐蚀，并套好塑料薄膜防尘罩，放在干燥的室内，以免电器受潮而影响使用。
    3、设备的日常维修：

      当您按照我们的手册进行操作，出现设备故障时，请按以下的故障排除方法进行初步的排除； 如未果，请您致电本公司售后服务部，我们将竭诚为您提供及时准确的服务。

设备故障现象及故障分析及解决方案：

	故 障 现 象
	故障分析及解决方案

	1、插上电源打开电源开关设备无反应
	＊电源供给问题，请电工协助解决。

＊电热管烧坏，可用万用表“欧姆”档量电热管两端的电阻值，若电阻值为0，则说明电热丝短路，表现为电闸总跳；若电阻值为几百千欧或无穷大，则表明电热丝熔断即开路。

＊电源开关插片脱落。

＊电源开关亮，可检查控制线路板及相应连接线。

	2、温度不能上升


	＊检查定时时间是否已运行到定时设定值；★多数用户不了解此项功能，定时时间运行到定时值则加热管不工作，风机不转，造成不加热，温度上不去。

。

＊检查线路控制板，利用万用表测量有无输出，按图纸检查；（图纸附后）。

	3、电机不运转

   
	＊造成结果：有加热，但内胆风量不能循环，造成温度上升慢，检查风机是否运转，如检查坏（可用万用表测量风机引脚二端是否有220V电压），则通知本公司邮寄配件解决。

  

	4、手柄损坏
	＊通知本公司更换处理

	5、控制板显示温度与箱内水银温度计测出有差异


	判断前提：

温度计需经检测部门检验合格后测量。

水银温度计的测量安装位置：请将温度计悬空于内腔中心位置，不能直接放在搁板上测量。

＊参照附后参数调整表。

	6、温度显示出现乱跳或静止不动，或出现异常如“□□□” 
	＊可判断温度传感器出现问题，予以更换解决。
  备注：传感器采用Pt100铂电阻，线端为二蓝一红。 


五、仪表操作（另有详细说明书附件）
六、电路图

[image: image5]
[image: image6]
[image: image7.wmf]开

ON

快

MAX

开

ON

关

OFF

关

OFF

慢

MIX

电源

POWER

加湿

HEAT

鼓风

FAN

排气孔

门铰

外门

观察窗

数显电表

门拉手

隔热棉绳

网板

101-2-3   A型接线图

[image: image8.wmf]开

ON

快

MAX

开

ON

关

OFF

关

OFF

慢

MIX

电源

POWER

加湿

HEAT

鼓风

FAN

0

100

300

200

0

100

200

300

ON

OFF

0

100

300

200

0

100

200

300

ON

OFF

排气孔

门铰

外门

观察窗

设定拨盘

显示电表

门拉手

隔热棉绳

网板



101-0-1   A型接线图

101-系列电热干燥箱

装 箱 单

	序号
	名称
	数量
	备注

	1
	主机
	1台
	

	2
	网板
	2块
	

	3
	用户手册
	1份
	

	4
	产品合格证书
	1份
	

	5
	仪表说明书
	1份
	


� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���








1
7

[image: image9.wmf]¸ß

×Ü

µÍ

ÖÐ

Ïà

Ì½

Í·

´ÅÎü1

´ÅÎü2

1

2

3

M

£¨1£©

·¢ÈÈË¿800W

Áã

Ïà

·¢ÈÈË¿800W

AC220V

FAX

¹Ä

·ç

»ú

¿ì

Âý

ºì¿ª¹Ø

£¨2£©

£¨3£©

£¨12£©

£¨11£©

£¨4£©

£¨5£©

£¨8£©

£¨10£©

£¨7£©

£¨6£©

£¨9£©

ÎÂ¿ØÒÇ

´óÎåÑÛ´É×©

101-0

、

1

型接线图

¸ß

×Ü

µÍ

ÖÐ

Ïà

Ì½

Í·

´ÅÎü1

´ÅÎü2

1

2

3

M

Áã

Ïà

AC220V

¹Ä

·ç

»ú

¿ì

Âý

ºì¿ª¹Ø

ÎÂ¿ØÒÇ

´óÎåÑÛ´É×©

·¢ÈÈË¿800W X 3

ÂÌ¿ª¹Ø1

ÂÌ¿ª¹Ø2

¿ª

¹Ø

   »ò1000W X 3

101-2

、

3

型接线图

1mm

2

1mm

2

1.5mm

2

[image: image10.wmf]´óÎåÑÛ

µÍ

×Ü

¸ß

1

2

3

4

5

6

½Ó´¥Æ÷

1210

¿ª¹Ø

ÂÌ

ÂÌ

ºì

¿ì

Âý

Áã

Ïà

2

1

4

3

5

Áã

ÎÂ

¿Ø

ÒÇ

ºì

ÂÌ

Ì½Í·

M

M

c

c

1210

½Ó´¥Æ÷

°×

»Æ

»Æ

Âý

Âý

¿ì

¿ì

1  2  3  4  5  6

½Ó·¢ÈÈË¿

½ÓÁã

101-4

、

5

型接线图

2.5mm

2

¿ª¹Ø

¿ª¹Ø

15A±£ÏÕ

½ÓÏà

15A±£ÏÕ

½ÓÏà

15A±£ÏÕ

½ÓÏà

[image: image11.wmf]_1234567891.dwg

_1234567893.dwg
Administrator


_1234567894.dwg

_1234567895.dwg

_1234567892.dwg

_1234567890.dwg

